IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2015/115/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 11.janvārim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām”,

id.Nr. LLU/2015/115/mi,

___.daļai „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2016.gada 11.janvārim plkst. 11.00”

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.11. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 33100000-1

5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās:

1.daļa: Defibrilators

2.daļa: Šeivera rokturis ar savienotājvadu un asmeni

3.daļa: Sterilizācijas konteineri

4.daļa: Adatu turētāji

5.daļa: Automātiskais elektrolītu analizators

5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

5.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.6. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

5.7. Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

  - Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

### 6.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.3.4. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 6.3.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās preces ražotāju, modeļa nosaukumu un sniedz piedāvātās preces tehnisko aprakstu.

### 6.3.4.2. Pretendents iesniedz attiecīgās daļas tehniskajā piedāvājumā piedāvātās preces ražotāja izdotu informatīvo materiālu, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un tehniskajā piedāvājumā kolonā „Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā” norāda lappusi, kurā ir norādīta preces atbilstība izvirzītajai prasībai.

6.3.4.3. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

6.3.4.4. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās preces un kopējo cenu summu par norādīto skaitu, atbilstoši attiecīgās daļas Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 6.3.4.5. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

- 1. un 2.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

- 3. un 4.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

- 5.daļai – pretendenta piedāvāto cenu par 1 vienību euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija katrā daļā par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar attiecīgajā daļā izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad attiecīgajā daļā noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/115/mi

Nolikumam

# Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

1.daļa: Defibrilators

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEFIBRILATORS – 1 komplekts | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1 | Vispārējās prasības |  |  |
|  | Svars nepārsniedz 5.8 kg | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
|  | Izmērs nav lielāks par 25 cm augstumā, 30 cm platumā un 21 cm dziļumā |  |  |
|  | Krāsainais TFT LCD displejs, tā izmērs nav mazāks par 6.5 collām pa diagonāli |  |  |
|  | Displeja izšķirtspēja nav mazāka par 800 x 480 pikseļiem |  |  |
|  | Integrēta litija jonu baterija |  |  |
|  | Ar pilnībā uzlādētu bateriju (bez cita enerģijas avota) var veikt: |  |  |
|  | - ne mazāk par 100 pilnas enerģijas uzlādes/izlādes ciklus |  |  |
|  | - ne mazāk par 2.5 stundu monitoringu |  |  |
|  | - ne mazāk par 2 stundu kardiostimulāciju |  |  |
|  | Pacienta grupas izvēles poga uz defibrilatora priekšējā paneļa |  |  |
|  | “Gatavības indikators”, kas ļauj operatoram pārliecināties par iekārtas gatavību darbam |  |  |
|  | Defibrilators var saglabāt vismaz divu novadījumu EKG pierakstu līdz ne mazāk par 7 stundām |  |  |
|  | Paštesta funkcija |  |  |
|  | Novadījuma izvēles poga uz defibrilatora priekšējā paneļa |  |  |
|  | Uzlādes indikators uz baterijas, kas ļauj pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni nepievienojot bateriju pie defibrilatora |  |  |
|  | Ārējās defibrilācijas lāpstiņas ar pacienta kontakta indikatoru |  |  |
| 1.2 | Defibrilācija |  |  |
|  | Defibrilācijas strāva: divfāziska eksponenciāla forma |  |  |
|  | Automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana un automātiska sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai |  |  |
|  | Uzlādes laiks (ar pilnībā uzlādētu bateriju): |  |  |
|  | - ne ilgāks par 5 sekundēm līdz 150 J |  |  |
|  | - ne ilgāks par 6 sekundēm līdz 200 J |  |  |
|  | Defibrilācijas veidi: manuālā, sinhronizētā |  |  |
|  | Manuālās defibrilācijas enerģijas diapazons ne mazāks par 1-200 J |  |  |
| 1.3 | EKG monitorēšana |  |  |
|  | Uz ekrāna vienlaikus var apskatīt ne mazāk par trīs novadījumiem |  |  |
|  | Novadījumu izvēle: I, II, III, aVR, aVL, aVF un V (5 nov. kabelim) |  |  |
|  | EKG avots: 3 vai 5 nov. kabelis, defibrilācijas elektrodi |  |  |
|  | Sirds ritma intervāls nav mazāks par: 16-350 x/min |  |  |
|  | Iekārtu var lietot elektrokoagulācijas laikā |  |  |
|  | Aritmijas analīze: vismaz 10 dažādas aritmijas trauksmes |  |  |
| 1.4 | Integrēta ārējā transkutānā kardiostimulācija |  |  |
|  | Darbības režīms: pēc pieprasījums, fiksēts |  |  |
|  | Viļņa forma: monofaziskā |  |  |
|  | Pulsa ilguma intervāls nav mazāks par 20-40 ms |  |  |
|  | Pulsu frekvences intervāls nav mazāks par 35-180 ppm |  |  |
| 1.5 | SpO2 monitoringsx |  |  |
|  | SpO2 mērīšanas diapazons: 0-100% |  |  |
|  | Kļūda nav lielāka par ± 2% |  |  |
| 1.6 | NBP (neinvazīvā asinsspiediena) mērīšanas funkcija |  |  |
|  | Kļūda nav lielāka par ± 3 mmHg diapazonā 1 – 300 mmHg |  |  |
|  | Attēlošana skaitliskas izteiksmes veidā mm Hg st. (sistoliskais, diastoliskais un vidējais aritmētiskais spiediens) |  |  |
|  | Maināmi automātiskās mērīšanas intervāli diapazonā no vismaz 1 līdz 100 minūtēm |  |  |
| 1.7 | Integrēts termoprinteris |  |  |
|  | Vienlaikus var izprintēt ne mazāk par divām EKG līknēm |  |  |
|  | Papīra platums 50 ± 5 mm |  |  |
|  | Automātiskās printēšanas funkcija (Print on Shosck/Charge/Alarm) |  |  |
| 1.8 | Komplektācija |  |  |
|  | Defibrilators/monitors – 1 gab. |  |  |
|  | 5 nov. kabelis – 1 gab. |  |  |
|  | 50mm (± 5 mm) printera papīrs – 2 ruļļi |  |  |
|  | Ārējās defibrilācija lāpstiņas – 1 kompl. |  |  |
|  | SpO2 sensors (ar vismaz 3 m kabeli) – 1 gab. |  |  |
|  | Manžete (izmērs – standarta pieaugušā) – 1 gab. |  |  |
|  | Defibrilācijas elektrodu kabelis – 1 gab. |  |  |
|  | Multifunkcionālie defibrilācijas/stimulācijas elektrodi – 1 kompl. |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija valsts valodā – 1 gab. |  |  |
| 1.9. | Apmācība |  |  |
| 1.9.1. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 4 h) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |
| 1.10. | Papildus prasības: |  |  |
| 1.10.1. | Garantijas laiks no preču nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par diviem gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.10.2. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.10.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.10.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

2.daļa: Šeivera rokturis ar savienotājvadu un asmeni

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŠEIVERA ROKTURIS AR SAVIENOTĀJVADU UN ASMENI – 1 komplekts | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1 | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Šeivera rokturis izmantojams mazām locītavām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.1.2. | Šeivera rokturis savietojams ar klīnikā esošo vadības konsoli ART 1 |  |  |
| 1.1.3. | Aprīkots ar atsūkšanas kanālu |  |  |
| 1.1.4. | Atsūkšanas kanāla regulācijas vārsts |  |  |
| 1.1.5. | Instrumenta divu funkciju aktivācijas poga uz šeivera roktura |  |  |
| 1.1.6. | Instrumenta maksimālais rotācijas ātrums nav mazāks par 3000 apgriezieniem minūtē |  |  |
| 1.1.7. | Instrumenta rotācijas ātrums ir regulējams |  |  |
| 1.1.8. | Roktura svars nepārsniedz 110 g |  |  |
| 1.1.9. | Rokturis ar fiksētu savienotājvadu |  |  |
| 1.1.10. | Rokturi iespējams dezinficēt un sterilizēt |  |  |
| 1.2. | Komplektācija |  |  |
| 1.2.1. | Šeivera rokturis ar savienotājvadu – 1 gab. |  |  |
| 1.2.2. | Rezektora asmens, atkārtoti lietojams, diametrs 3.5 mm – 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Apmācība |  |  |
| 1.3.1. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 4 h) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |
| 1.4. | Papildus prasības: |  |  |
| 1.4.1. | Garantijas laiks no preču nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par diviem gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.4.2. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.4.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.4.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

3.daļa: Sterilizācijas konteineri

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERILIZĀCIJAS KONTEINERI – 2 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1 | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Konteineri ar vārstu ½ sterilizācijas vienības | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.1.2. | Izmērs 600 x 300 x 135 (± 5%) mm |  |  |
| 1.1.3. | Atkārtoti sterilizējami tvaika sterilizatorā |  |  |
| 1.1.4. | Viegli mazgājami un dezinficējami |  |  |
| 1.1.5. | Ērti lietošanai, mehāniski izturīgi, ieapaļiem stūriem |  |  |
| 1.1.6. | Nodrošināta tvaika caurplūde |  |  |
| 1.1.7. | Izgatavoti no alumīnija |  |  |
| 1.2. | Papildus prasības: |  |  |
| 1.2.1. | Garantijas laiks no preču nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par diviem gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.2.2. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.2.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.2.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

3.daļa: Sterilizācijas konteineri

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterilizācijas konteineri /modelis/ | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___% |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

4.daļa: Adatu turētāji

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ADATU TURĒTĀJI – 10 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1 | Vispārējās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Instrumenti izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 standarta vai ekvivalentām prasībām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.1.2. | Instrumentu virsma pulēta atspīduma mazināšanai, ar marķējumu par ražotāju un instrumentu kodu |  |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.2.1. | Olsen – Hegar tipa adatu turētājs, taisns, darba virsma ar volframa karbīda sakausējuma pārklājumu, ar grieznēm, 14 cm |  |  |
| 1.3. | Papildus prasības: |  |  |
| 1.3.1. | Garantijas laiks no preču nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par diviem gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.3.2. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.3.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

4.daļa: Adatu turētāji

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adatu turētāji /modelis/ | 10 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PVN ___% |  |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/115/mi

Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām

5.daļa: Automātiskais elektrolītu analizators

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lappusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMĀTISKAIS ELEKTROLĪTU ANALIZATORS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1 | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Kompakts, uz galda novietojams elektrolītu analizators | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.1.2. | Integrēts alfanumeriskais displejs |  |  |
| 1.1.3. | Iebūvēts termo printeris |  |  |
| 1.2 | Programmatūra |  |  |
| 1.2.1. | Ātrdarbība – vismaz 45 paraugi stundā |  |  |
| 1.2.2. | Nosakāmie parametri: Na, K, Ca, Li, Cl |  |  |
| 1.2.3. | Piemērots darbam ar sekojošu dzīvnieku sugu asinīm: suns, kaķis, cūka, govs, kaza, aita, zirgs |  |  |
| 1.2.4. | Nepieciešamais parauga tilpums nav lielāks par 100 µl |  |  |
| 1.2.5. | Izmēri nav lielāki par 400 x 320 x 300 mm |  |  |
| 1.3. | Apmācība |  |  |
| 1.3.1. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 4 h) Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. |  |  |
| 1.4. | PAPILDUS PRASĪBAS: |  |  |
| 1.4.1. | Garantijas laiks no preču nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par diviem gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.4.2. | Pretendentam jānodrošina iekārtu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 1.4.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.4.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN __%: |  |  |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību EUR ar PVN: |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2015/115/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz iepirkuma „Medicīnisko ierīču un instrumentu piegāde LLU VMF vajadzībām” (id.Nr. LLU/2015/115/mi) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)